## TROŠKOVNIK
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE), navesti što se nudi u slučaju NE | Broj stranice iz ponudbene dokumentacije u katalogu na kojoj je označena ponuđena karakteristika | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
I. | TRANSPORTNI RESPIRATOR S TURBINOM Naziv proizvođača: __________________________ Naziv modela: ___________ |  |  | Kom. | 1 |  | 0
1 | Transportni ventilator za hitne intervencije namijenjen za hitnu medicinsku službu, vojsku i bolnice
2 | Respirator raspolože s tri volumenski kontrolirana ventilacijska moda (IPPV, SIMV i S-IPPV) i s modom za neinvazivnu spontanu ventilaciju (CPAP)
3 | Mogućnost podešavanja koncentracija inspiracijskog kisika u rasponu od 21% do 100%
4 | Uređaj raspolaže modovima za žurno pokretanja ventilacije: -kroz unos visine i spola pacijenta i -kroz selekciju dobi pacijenta (dojenče/dijete/odrasli pacijent)
5 | Mogućnost manualne ventilacije pacijenta s pomoću ugrađenog okidača na pacijent crijevu, pozicioniranog na ventilacijsku masku
6 | Inspiratorni protok min. 150 l/min.
7 | Svi priključci za ventilaciju pacijenta nalaze se na prednjoj strani uređaja
8 | Raspoloživi priključak za kisik na frontalnoj strani uređaja
9 | Težina respiratora max. 2 kg
10 | TFT zaslon u boji veličine min. 4.3''
11 | Ulazni, antivirusni/antibakterijski filter s ciljem optimalne zaštite uređaja od kontminacije, integriran u uređaj
12 | Interna Li-Ion baterija, radne autonimije min. 8 sati
13 | Napajanje izmjeničnom (100-240 V, 50/50Hz) i istosmjernom (12-15 V) strujom (AC/DC)
14 | Dimenzije uređaja maksimalno: 210 mm x 140 mm x 130 mm
15 | Zamijena interne baterije moguća od strane operatera bez potrebe za intervencijom servisa
16 | Blještavo, veliko alarmno svijetlo s ciljem sigurnosti postupka ventilacije
17 | Uređaj raspolaže Bluetooth konekcijom
18 | Uređaj posjeduje utor za SD karticu
19 | Mogućnost konfiguriranja uređaja preko posebnog operatorskog menija
20 | Osiguran interaktivni simulacijski software u svrhu obuke za rad s uređajem
21 | Priključno crijevo na dovod kisika u vozilu dužine min. 3 m
22 | Regulator tlaka udovoljava slijedećim zahtijevima: -diminezija unutarnjeg navoja visokotlačnog priključka na bocu s kisikom: W21,8 x 1/14" -dimenzija vanjskog navoja tlačnog priključka na uređaj: G 3/8" -dimenzija vanjskog navoja inhalacijskog priključka: UNF 9/16" -zakretni selekor inhalacijskog protoka s rasponom 0-15 L -mjerač pritiska u boci s kisikom: 0-200 bara
23 | Boca s kisikom zapremine 2 L/200 bara, s dimenzijama vanjskog navoja priključka na regulator tlaka: W21,8 x 1/14"
24 | Zidni nosač s priključkom za istosmjernu struju (12 V/DC)
25 | Ventilacijska maska za odrasle
26 | Minimalni stupanj zaštite od prašine i tekućina: IP 54
27 | Uređaj ispunjava standarde: EN 60601-1, DIN EN 1789 i EN 13718-2
28 | Radna temperatura u minimalnom rasponu: -18C - +50C
29 | Uređaj ima turbinski pogon koji omogućava ventilaciju pluća i bez priključka na vanjski izvor kisika
|  |  | UKUPNO: |  |  |  | 0
|  |  | PDV: |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO S PDV-om: |  |  |  | 0